Poznań, 10 czerwca 2019 roku

Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie: Dostawa systemu do wizualizacji żeli elektroforetycznych

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)  w związku z pytaniami złożonymi na piśmie przez Wykonawcę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi.

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do wizualizacji blotów firmy Azure Biosystems, model C600, spełniające wymagania Zamawiającego, a w wielu punktach znacznie je przewyższające bo umożliwiające również:

- wizualizację bioluminescnecji i fluorescencji RGB in vivo np., luceferazy, GFP w zwierzętach między innymi w myszach, szczurach, embrionach,

- z kamerą 8,3 Mpikseli, chłodzoną do -50 stopni C dla eliminacji szumów przy długich czasach ekspozycji co daje lepszą czułość przy detekcji chemiluminescencji,

- o większym rozmiarze piksela w kamerze CCD wynoszącym 5,4x5,4um co powoduje, że więcej światła pada na detektor z blotu i system jest czulszy,

- o dwóch długościach fali dla światła UV- 302nm i 365nm co daję możliwość pracy na żelu (wycinanie prążków) bez ryzyka mutacji DNA/RNA,

- z dostępnymi źródłami światła: białe z góry i przechodzące, niebieskie przechodzące 450-490nm, niebieskie z góry (447-467nm), zielone z góry (520-540nm), czerwone z góry (618-638nm), daleka poczerwień z góry (657-663nm) ze wzbudzeniem laserem (nie LED) dającym dużo wyższą czułość , światłem podczerwonym (782-788nm) ze wzbudzeniem laserem (nie LED) dającym dużo wyższą czułość,

- z zainstalowanymi filtrami emisyjnymi 595/55nm;filtr chemiluminescencji; 497/16nm; 576/15nm; 685/25nm; 720/20nm; 831/35nm, o powierzchni zdjęcia 20x15cm,

- z wbudowanym ekranem dotykowym o rozmiarze 11,5 cala i komputerem z pamięcią 64GB,wyposażonego w 3 porty USB, o formacie zapisywanych i przenoszonych plików: tiff, btm, png, jpg,

- z licencją programu do analizy na dwa stanowiska?

Odpowiedź:

Odpowiadając, na zadane pytania, wyjaśniamy, że na podstawie przedstawionych informacji trudno jednoznacznie stwierdzić czy wskazany model aparatu  Azure Biosystems, C600 spełnia minimalne wymagania stawiane w zamówieniu. Odpowiadając szczegółowo:

- wizualizację bioluminescnecji i fluorescencji RGB in vivo np., luceferazy, GFP w zwierzętach między innymi w myszach, szczurach, embrionach,

TAK

- z kamerą 8,3 Mpikseli, chłodzoną do -50 stopni C dla eliminacji szumów przy długich czasach ekspozycji co daje lepszą czułość przy detekcji chemiluminescencji,

TAK

- o większym rozmiarze piksela w kamerze CCD wynoszącym 5,4x5,4um co powoduje, że więcej światła pada na detektor z blotu i system jest czulszy,

NIE – większy rozmiar pikseli nie gwarantuje wyższej czułości, gdyż kamera wyłapuje także szumy systemu

- o dwóch długościach fali dla światła UV- 302nm i 365nm co daję możliwość pracy na żelu (wycinanie prążków) bez ryzyka mutacji DNA/RNA,

TAK

- z dostępnymi źródłami światła:

  - białe z góry i przechodzące, niebieskie przechodzące 450-490nm,

TAK

  - niebieskie z góry (447-467nm),

TAK

  - zielone z góry (520-540nm),

TAK

  - czerwone z góry (618-638nm),

TAK

  - daleka poczerwień z góry (657-663nm) ze wzbudzeniem laserem (nie LED) dającym dużo wyższą czułość , światłem podczerwonym (782-788nm) ze wzbudzeniem laserem (nie LED) dającym dużo wyższą czułość,

NIE – zamawiający podaje źródła światła oparte na diodach LED. Wskazanie, że system oparty na laserach jest lepszy może być prawdziwe w przypadku skanerów, a nie urządzeń, gdzie światło musi być rozproszone na soczewce, aby oświetlić cała powierzchnię, co w tym przypadku nie wskazuje na przewagę lasera nad diodami LED

- z zainstalowanymi filtrami emisyjnymi 595/55nm;filtr chemiluminescencji; 497/16nm; 576/15nm; 685/25nm; 720/20nm; 831/35nm, o powierzchni zdjęcia 20x15cm,

TAK

- z wbudowanym ekranem dotykowym o rozmiarze 11,5 cala i komputerem z pamięcią 64GB,wyposażonego w 3 porty USB, o formacie zapisywanych i przenoszonych plików: tiff, btm, png, jpg,

NIE - zamawiający oczekuje pojemność dysku, co najmniej 70 GB oraz co najmniej 4 porty USB a przede wszystkim portu Ethernetowego, którego pytający nie uwzględnia

- z licencją programu do analizy na dwa stanowiska?

NIE – zamawiający oczekuje nieograniczonej liczby licencji.

Powyższe informacje otrzymują wszyscy wykonawcy, którym Zamawiający przekazał SIWZ oraz informacje te zostają zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego. Pozostała treść SIWZ pozostaje bez zmian.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk