ZAŁĄCZNIK NR 7

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf cieczowy (Typ i producent:………………………………………………………………..) |
| 1. | Urządzenie musi posiadać pompę gradientową z możliwością mieszania 4 różnych składników po stronie niskiego ciśnienia z wbudowanym degazerem próżniowym. Precyzja przepływu <0,07% RSD, zakres przepływu: 0,001 – 10,000 ml/min., zintegrowana wymiarami nadstawka na rozpuszczalniki wraz z nią 4 butle o pojemności 1L, maksymalne ciśnienie robocze 600bar. |  |
| 2. | Urządzenie wyposażone w termostat kolumnowy o zakresie temperatur: od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +85°C, ze stabilnością temperatury 0,1°C i dokładnością temperatury: 0,5°C. Termostat musi posiadać 2 niezależnie kontrolowane bloki chłodzące/ grzejne, umożliwiające podgrzewanie fazy ruchomej przed kolumną i jednocześnie chłodzenie jej za kolumną. |  |
| 3. | Wymagany autosampler o pojemności 132 próbek 2ml, w zakresie nastrzyku od 0,1 do 100 µl o precyzji nastrzyku 0,25% RSD, błąd przenoszenia (carry over) 0,004%. Wymagana możliwość termostatowania próbek w temperaturze 4°C. |  |
| 4. | Możliwość rozbudowy o detektor diodowy tego samego producenta o zakresie: 190-950 nm posiadający 1024 diody z programowalną szerokością szczeliny 1,2,4,8,16nm, dryft: 0,9x10⁻³ AU/h przy 254nm, szumy krótkotrwałe: od 0,7x10⁻⁵ AU przy 254 nm. Częstotliwość zbierania danych 120Hz. Cela przepływowa o objętości 13µl. |  |
| 5. | Możliwość rozbudowy o detektor fluorescencyjny tego samego producenta, pracujący w zakresach: wzbudzania min. od 200 do 1200 nm i emisji min od 200 do 1200 nm z możliwością rejestrowania trójwymiarowych widm 3D on-line (w czasie analizy). Częstotliwość zbierania danych 148Hz. Czułość Raman (H₂O) S/N>3000. |  |
| 6 | Detektor typu ELSD z górnym zakresem temperatury 100°C, komunikacja Ethernet, zakres przepływu eluentu nie gorszy niż 0,2-5ml/min., zakres temperatury nebulizera nie gorsza niż od 30°C do 90°C. |  |
| 7 | Detektor refraktometryczny, modułowy o częstotliwości zbierania danych do 70 Hz, wyposażony w standardową celę przepływową o objętości 8µl. |  |
| 8 | Zestaw komputerowy z monitorem min. 22” LCD, drukarką laserową czarno-białą, myszą i klawiaturą, oprogramowaniem do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych z oprogramowaniem do obróbki widmowej z możliwością tworzenia własnych bibliotek. |  |
| 9 | Chromatograf musi współpracować z komputerem poprzez złącze Ethernet (LAN), dające możliwość zdalnego dostępu do aparatu. |  |
| 10 | Generator azotu przystosowany pod kątem czystości i przepływu gazu do detektora ELSD wraz ze sprężarką powietrza. |  |
| 11 | Kolumny chromatograficzne HPLC – min. 2 sztuki. |  |
| 12 | Opakowanie fiolek o poj. 2ml (1000 sztuk) |  |
| 13 | Możliwość rozbudowy o detektor mas typu analizatora czasu przelotu (TOF) do analiz jakościowych tego samego producenta – w celu zapewnienia zgodności serwisowej. |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy