ZAŁĄCZNIK NR 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Analizator wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta (Typ i producent:………………………………………………………………..) |
| 1. | Parametry analityczne: Dla pomiaru wielkości cząstek: Pomiar metodą dynamicznego rozpraszania światła (DLS) Kąty pomiaru: 173 stopnie oraz 13 stopni. Zakres pomiarowy od 0,3 nm do 10 μm Minimalne stężenie próbki – 0,1 mg/ml dla białka 14,3 kDa przy kącie pomiarowym 173 stopnie Maksymalne stężenie próbki - 40% wag./obj. Pomiar w zakresie temperatur od 0 do 120oC |  |
| 2. | Dla pomiaru potencjału zeta aparat musi spełniać następujące parametry analityczne: Technika pomiaru: M3-PALS Zakres potencjału zeta: bez ograniczeń Zakres wielkości cząstek przy pomiarze potencjału zeta: 3,8 nm – 100 μm. Czułość dla pomiarów potencjału zeta: 10 mg/ml (dla białka 14,3 kDa) Zakres mobilności elektroforetycznej: > 20 µmcm/Vs Maksymalna przewodność próbki: 260 mS/cm z dokładność pomiaru przewodności: 10% Pomiar w kuwetach jednorazowych. Możliwość wykonywania pomiarów delikatnych próbek z wykorzystaniem techniki bariery dyfuzyjnej. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o: przystawkę do pomiaru potencjału zeta w rozpuszczalnikach organicznych oraz dla próbek o wysokim stężeniu Pomiar w zakresie temperatur od 0 do 120oC |  |
| 3. | Inne cechy: Źródło światła: laser He-Ne o stałej mocy nie mniej niż 4 mW λ = 630-635 nm System automatycznego tłumienia promieniowania emitowanego przez laser (w zakresie transmitancji od 100% do 0,0003%) dla optymalizacji natężenia sygnału na detektorze Detektor: fotodioda lawinowa |  |
| 4. | Komputer i oprogramowanie: Komputer sterujący optymalny dla obsługi urządzenia i analizy danych (pojemność pamięci umożliwiająca swobodną analizę) dostarczany wraz z aparatem Oprogramowanie sterujące kompatybilne ze środowiskiem Windows, z licencją na nieograniczoną ilość stanowisk Rozkłady wielkości cząstek i potencjału zeta w wersji graficznej i tabelarycznej Możliwość eksportu danych do innych aplikacji Możliwość prowadzenia pomiaru w użyciem standardowych procedur pomiarowych (SOP) Automatyczny dobór parametrów pomiarów przez urządzenie w zależności od intensywności natężenia rozpraszanego światła Oprogramowanie posiadające system porad dla Operatora ułatwiający interpretację wyniku zawierający raporty oceniające jakość uzyskanych danych |  |
| 5. | Materiały eksploatacyjne Po 100 sztuk jednorazowych, plastikowych kuwet o objętości 1 ml i 40 µl do pomiaru wielkości cząstek 10 sztuk jednorazowych celek do pomiaru potencjału zeta Dodatkowo szklana kuweta o objętości 1 ml i kwarcowa kuweta o min. objętości 40 µl do pomiaru wielkości cząstek |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy