ZAŁĄCZNIK NR 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp.

## W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu producenta.

| Lp. | Szczegółowy zakres minimalnych parametrów technicznych wymagany przez Zamawiającego | Szczegółowy zakres parametrów technicznych oferowany przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| Różnicowy kalorymetr skaningowy (Typ i producent:………………………………………………………………..) |
| Wymagane minimalne parametry techniczne: |
| 1. | Urządzenie dwupiecowe. |  |
| 2. | Pomiar typu power compenstation. |  |
| 3. | Piec wykonany ze stopu platyny w minimum 90%. |  |
| 4. | Masa pieca nie większa niż 1 gram. |  |
| 5. | Czujnik temperatury: rozprowadzony, oporowy termometr platynowy. |  |
| 6 | Wbudowana funkcja pomiaru MT-DSC. |  |
| 7 | Pokrywa zamykana automatycznie. |  |
| 8 | System chłodzenia balistycznego z szybkością co najmniej 1800°C/min. |  |
| 9 | Oprogramowanie do pełnej kontroli urządzenia, umożliwiające sterowanie, pomiary i obróbkę danych. |  |
| 10 | Pomiary: kinetyczne, kinetyka izotermiczna, ciepło właściwe, krystaliczność, czystość, modulacja temperatury. |  |
| 11 | Umożliwiające przechowywanie oryginalnych danych pomiarowych wraz z metodą i parametrami kalibracji. |  |
| 12 | Możliwość tworzenia i przechowywania nielimitowanej ilości metod. |  |
| 13 | Wyniki analizy wyświetlane w czasie rzeczywistym. |  |
| 14 | Możliwość interakcji w czasie realnym. |  |
| 15 | Możliwość eksportu danych w formacie ASCII oraz grafiki poprzez Clipboard. |  |
| 16 | Optymalizacja otrzymanych krzywych: zmiana skali, skala liniowa lub logarytmiczna, zoom, normalizacja osi Y, przesuwanie krzywej. |  |
| 17 | Wbudowane minimum dwa masowe kontrolery przepływu gazów. |  |
| Wymagane minimalne parametry kalorymetryczne: |
| 1 | Zakres dynamiczny minimum 800mW. |  |
| 2 | Dokładność nie gorsza niż 0,2%. |  |
| 3 | Precyzja nie gorsza niż 0,03%. |  |
| 4 | Stosunek wysokości do szerokości dla wzorca indu (dane surowe, bez obróbki matematycznej, masa wzorca 1mg, prędkość grzania 10°C/min., atmosfera azotowa) nie gorszy niż 18.4 mW/°C. |  |
| 5 | Czas pomiędzy początkiem i maksimum piku topnienia wzorca indu nie większy niż 2.3s. |  |
| 6 | Rozdzielczość cyfrowa nie większa niż 0.18 µW. |  |
| Wymagane minimalne parametry temperaturowe: |
| 1 | Zakres co najmniej od -70°C do 650°C. |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy i system chłodzenia ciekłym azotem w zakresie temperatur: -170°C do 650°C. |  |
| 3 | Dokładność nie gorsza niż 0.05°C. |  |
| 4 | Precyzja nie gorsza niż 0.008°C. |  |
| 5 | Ilość punktów na sekundę minimum 100. |  |
| 6 | Możliwość regulacji szybkości grzania i chłodzenia w zakresie od 0.01 do 650°C/min. |  |
| 7 | Czas chłodzenia pomiędzy próbkami (od 100°C do -100°C, z chłodzeniem ciekłym azotem) <30s |  |
| Wyposażenie: |
| 1 | Akcesorium chłodzące intracooler z możliwością pracy minimum w temp. -70°C. |  |
| 2 | Automatyczny podajnik próbek na minimum 90-pozycji. |  |
| 3 | Naczynka aluminiowe – minimum 400 sztuk. |  |
| 4 | Zestaw wzorców ind, n-dodekan. |  |
| 5 | Trzy zawory do gazów z filtrami. |  |
| 6 | Zestaw do rozdzielania gazów. |  |
| 7 | Waga analityczna: - zakres ważenia minimum 60 g - działka odczytowa minimum 0,01 mg - powtarzalność nie gorsza niż 0,02 mg - liniowość nie gorsza niż 0,1 mg |  |
| 8 | Zamrażarka niskotemperaturowa: - pojemność minimum 200 litrów - komora podzielona na minimum 3 osobno zamykane wnęki - komora wykonana ze stali nierdzewnej - zakres temperatury minimum od -86°C do -40°C - regulacja temperatury minimum co 0,1°C - wbudowane zamknięcie na klucz - obieg powietrza naturalny |  |
| 9 | Zestaw komputerowy: - spełniający wszystkie wymagania stawiane przez oprogramowanie kalorymetru, zapewniający bezproblemową pracę; - oprogramowanie z zainstalowanym systemem operacyjnym - monitor minimum 24” - kolorowa drukarka laserowa |  |
| 10 | Zasilacz awaryjny pozwalający na pracę minimum 25 minut w przypadku braku zasilania. |  |

…………………dnia ………………                        …………………………………………………

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Text boxes

Pieczęć Wykonawcy