ZAŁĄCZNIK NR 8

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany podać dokładny opis oferowanej dostawy w prawej kolumnie tabeli „szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oferowany przez Wykonawcę”. Nie dopuszcza się, wpisywania określeń ogólnych typu „tak”, „spełnia”, „zgodne” itp. chyba, że wymagają tego zapisy opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odrzuci ofertę, której parametry techniczne nie będą spełniały wymagań opisu przedmiotu zamówienia.

W celu potwierdzenia parametrów technicznych oferowanego urządzenia, Wykonawca do oferty dołączy dokument zgodny z oryginalnym katalogiem producenta lub oryginalną kartą produktu.

CZĘŚĆ NR 1

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta, model: (Należy podać) |  |
| Jednowiązkowy spektrofotometr z dzieloną wiązką - o parametrach technicznych nie gorszych niż: |
| 1 | Zakres długości fali 190-1100 nm. |  |
| 2 | Optyka kwarcowa z asferycznymi lustrami o zminimalizowanej stracie światła. |  |
| 3 | Źródła światła: lampa halogenowa (300-1100 nm) i lampa deuterowa (190-450 nm) z możliwością automatycznej lub manualnej zmiany. |  |
| 4 | Zakres pomiarów od -3 do 3A. |  |
| 5 | Dokładność długości fali: do 0,1 nm, powtarzalność do 0,02 nm. |  |
| 6 | Dokładność fotometryczna: do 0,0005 Abs. |  |
| 7 | Rozproszenie światła: do 0,03 % T. |  |
| 8 | Stała szerokość szczeliny: 1,4 nm. |  |
| 9 | Stabilność linii podstawowej w czasie przy 500 nm: 0,0005 A/h. |  |
| 10 | Programowalna szybkość skanowania do 12000 nm/min. |  |
| 11 | Skaning w pełnym zakresie spektrum i pomiary przy dowolnej ilości długościach fali. |  |
| 12 | Detektor: fotodioda krzemowa z systemem stabilizacji temperatury elementem Peltier. |  |
| 13 | Gniazdo pomiarowe dla próbek o wysokim zmętnieniu silnie rozpraszających promieniowanie. |  |
| 14 | Proces walidacji zgodny z Pharmacopeią. |  |
| 15 | Uchwyt do kuwety o długości drogi optycznej 10-50mm |  |
| 16 | Możliwość rozbudowy m.in. o kuwety przepływowe, przystawki odbiciowe, zmieniacze kuwet i inne. |  |
| 17 | Instrukcja w języku polskim. |  |
| 18 | Zewnętrzne oprogramowanie umożliwiające kontrolę spektrofotometru, wyświetlanie, przechowywanie i eksport wyników jak również: - obróbkę danych (np. dodawanie, odejmowanie itp.), - analizę ilościową (kalibracja z nieograniczoną ilością standardów) i analizę kinetyczną (np. obliczanie stałej kinetycznej zgodnie z różnymi modelami itd.), - automatyczne wyszukiwanie plików, - analizę jednoskładnikową, - liniową i kwadratową analizę regresji, - dodatkowo oprogramowanie do analizy kinetycznej, analiza DNA/RNA i pomiar barwy. |  |

CZĘŚĆ NR 2

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta, model: (Należy podać) |  |
| Mineralizator mikrofalowy do przygotowywania próbek - o parametrach technicznych nie gorszych niż: |
| 1 | Możliwość mineralizacji próbek w zamkniętych naczyniach ciśnieniowych. |  |
| 2 | Nominalna moc mikrofalowa co najmniej 1900W. |  |
| 3 | Emisja energii mikrofalowej niepulsacyjna w całym zakresie (nie dopuszcza się rozwiązań o emisji niepulsacyjnej jedynie w wybranych wartościach zakresu mocy). |  |
| 4 | Bezkontaktowy czujnik podczerwieni do kontroli temperatury wewnętrznej wszystkich naczyń w rotorze: do co najmniej 300°C, pracujący w zakresie podczerwieni transparentnej dla teflonu. |  |
| 5 | Czujnik ciśnienia we wszystkich naczyniach, monitorujący wszystkie naczynia jednocześnie. |  |
| 6 | Sterowanie za pomocą dedykowanego systemu kontrolnego z ekranem dotykowym z możliwością programowania parametrów procesu oraz graficznego podglądu aktualnych parametrów przebiegu procesu z polskim programem sterującym. |  |
| 7 | Dynamiczny, automatyczny dobór mocy w celu śledzenia zadanego profilu temperatury. |  |
| 8 | Możliwość zmiany parametrów programu roztwarzania w trakcie jego realizacji. |  |
| 9 | W zestawie jeden rotor co najmniej 44 pozycyjny z kompletem co najmniej 44 naczyń średniociśnieniowych o pojemności co najmniej 100 ml (do co najmniej 35 barów, temperatura co najmniej 300°C) z zamkniętymi naczyniami wykonanymi z teflonu TFM do pracy ze wszystkimi rodzajami kwasu, w tym HF. |  |
| 10 | Naczynia wyposażone w system kontroli ciśnienia maksymalnego, uwalniający nadmiar oparów w sposób kontrolowany po przekroczeniu wartości granicznej. System wykorzystujący dyski uchylne działające jak sprężyna, wielokrotnego użytku. Po rozszczelnieniu system ma umożliwiać kontynuowanie mineralizacji bez ingerowania w naczynia. Nie dopuszcza się systemu z pękającymi dyskami, które po rozszczelnieniu pozostawiają naczynie otwarte. |  |
| 11 | Komora w całości wykonana ze stali kwasoodpornej i zabezpieczona przed agresywnymi czynnikami kilkoma warstwami PTFE. |  |
| 12 | Komora wyposażona w mechaniczny, obrotowy dyfuzor ze stali kwasoodpornej, zapewniający homogeniczną dystrybucję mikrofal. |  |
| 13 | Drzwi komory zawieszone na sprężynach w celu obrony przed nagłym wzrostem ciśnienia w komorze. |  |
| 14 | Drzwi z wbudowanym zamkiem uniemożliwiającym otwarcie komory w trakcie trwania procesu. |  |
| 15 | Wbudowany system wyciągowy o dużym przepływie, odporny na działanie kwasów. |  |
| 16 | Automatyczne odcięcie emisji mikrofal w momencie otwarcia systemu. |  |
| 17 | Sterownik z ekranem dotykowym, z polskim programem sterującym. |  |

CZĘŚĆ NR 3

| Lp. | Opis minimalnych parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego: | Opis parametrów oferowanych przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa producenta, model: (Należy podać) |
| Spektrometr emisyjny z plazmą azotową wzbudzaną mikrofalowo - o parametrach technicznych nie gorszych niż: |
| 1 | Magnetycznie wzbudzana plazma mikrofalowa zasilana gazowym azotem (N₂). |  |
| 2 | Trzykanałowa pompa perystaltyczna z regulacją prędkości, sterowana komputerowo. |  |
| 3 | System wprowadzania próbek o stężonych matrycach. |  |
| 4 | Standardowy system wprowadzania próbek zawierający cyklonową komorę mgłową „double pass”. |  |
| 5 | Rozpylacz (nebulizer) typu OneNeb z podłączeniami gazowymi i wężykami do pompy perystaltycznej. |  |
| 6 | Roztwór kalibrujący urządzenie. |  |
| 7 | Butla z argonem wraz z adapterem do zapalania plazmy. |  |
| 8 | Przewody połączeniowe i zasilające. |  |
| 9 | Pobór próbki nie przekraczający 2 ml dla określenia 3 pierwiastków w 1 próbce i osiągający dokładność <1 % RSD. |  |
| 10 | Skanowanie poprzez system optyczny o wysokiej rozdzielczości zawierający pojedynczy detektor półprzewodnikowy CCD. |  |
| 11 | Cały system optyczny spektrometru zamknięty w szczelnej obudowie. |  |
| 12 | Dobra stabilność optyczna bez konieczności okresowej kalibracji optycznej z użyciem lampy rtęciowej lub neonowej. |  |
| 13 | Spektrometr nie ma posiadać żadnych źródeł światła – do pomiaru próbki lub do pomiaru tła. |  |
| 14 | Wyrównywanie pozycji palnika oraz zmiana pomiaru poszczególnych elementów sterowane komputerowo. |  |
| 15 | Praca urządzenia w całym zakresie długości fal tj. od 180 do 780 nm. |  |
| 16 | Urządzenie musi wykorzystywać gaz-azot oraz promieniowanie mikrofalowe do otrzymania stabilnej i jednorodnej plazmy. |  |
| 17 | Detektor CCD, hermetycznie zamknięty, bez potrzeby przepłukiwania azotem. |  |
| 18 | Zapłon całkowicie zautomatyzowany i sterowany komputerowo. |  |
| 19 | Rozpylacz musi pracować bez konieczności ciągłego odprowadzania gazów takich jak argon, hel, acetylen i podtlenek azotu. |  |
| 20 | Jednoczęściowa konstrukcja rozpylacza umożliwiająca łatwe usuwanie i wymianę bez konieczności użycia specjalnych narzędzi. |  |
| 21 | Przepływ gazów do rozpylacza musi być kontrolowany za pomocą masowego układu sterowania, zapewniając nominalny zakres 0,3-1,01/min. |  |
| 22 | Oprogramowanie umożliwiające sterowanie wszystkimi parametrami aparatu, w tym przepływem gazów, pozycjami obserwacji plazmy, zapalaniem i gaszeniem plazmy, mocą generatora, monitorowaniem parametrów pracy, kalibracją oraz wykonywaniem pomiarów wraz z rejestracją wyników, ich obróbką i tworzeniem raportów. |  |
| 2. | Nazwa producenta, model: (Należy podać) |  |
| Generator azotu wraz ze sprężarką - o parametrach technicznych nie gorszych niż: |
| 1 | Natężenie przepływu azotu przy ciśnieniu 5,5 bar min. 25L/min. |  |
| 2 | Natężenie przepływu powietrza przy ciśnieniu 5,5 bar min, 25L/min. |  |
| 3 | Czystość azotu min. 99,0 %. |  |
| 4 | Zasilanie 230V/50Hz. |  |
| 5 | Dokładność utrzymania ciśnienia 0,1 bar. |  |
| 6 | Poziom ciśnienia akustycznego poniżej 57 dB. |  |

dnia

pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy